2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx发布

- 201x-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品中钾、钠、钙、镁、铁、锌、铜、锰的测定  电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)

(征求意见稿)

- 前    言

本标准代替GB/T23545—2009《白酒中锰的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》。

本标准与GB/T23545—2009相比，主要变化如下：

——修改了方法的适用范围；

——修改了样品前处理部分内容，增加了压力罐消解法；

——增加了附录。

食品安全国家标准

食品中钾、钠、钙、镁、铁、锌、铜、锰的测定  电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)

  - 范围

本标准规定了食品中钾、钠、钙、镁、铁、锌、铜、锰的电感耦合等离子体发射光谱测定方法。

本标准适用于食品中钾、钠、钙、镁、铁、锌、铜、锰的测定。

  - 原理

- 样品经消解后，消解液用电感耦合等离子体发射光谱仪进行测定，以各元素相应波长发射光谱强度与其质量浓度的定量关系，测定样品中各元素的含量。

  - 试剂和材料

- 注：除非另有说明，本方法所用试剂均为优级纯，水为GB/T 6682规定的二级水。

  - 试剂

3.1.1 硝酸（HNO3）。

3.1.2 高氯酸（HClO4）。

3.1.3 氩气（Ar）：高纯氩气（>99.99%）。

3.2 试剂配制

3.2.1 硝酸溶液（5＋95）：量取50 mL硝酸，缓慢加入950 mL水中，混匀。

3.2.2 混合酸：硝酸+高氯酸（9+1），量取450 mL硝酸，加入50mL高氯酸，混匀。

  - 标准品

标准贮备溶液（1000 mg/L或10000 mg/L）（K、Na、Ca、Mg、Fe、Zn、Cu、Mn）：使用有证标准贮备液，或按GB/T 602方法配制。

3.4 标准溶液配制

混合标准使用液：吸取适量单元素标准贮备液或多元素混合标准贮备液，用硝酸溶液逐级稀释配成混合标准溶液系列，各元素质量浓度范围参见附录A中表A.1，亦可依据样品溶液中元素质量浓度，适当调整标准系列各元素质量浓度范围。

  - 仪器和设备

4.1  电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）。

4.2  天平：感量0.1 mg。

4.3  微波消解系统，配有聚四氟乙烯消解罐。

4.4  压力消解罐，配有聚四氟乙烯消解内罐。

4.5  恒温干燥箱。

4.6  可调式控温电热板。

4.7  样品粉碎设备：匀浆机、高速粉碎机。

- 5  试样制备

5.1 固态样品

5.1.1 干样

豆类、谷物、菇类、茶叶、干制水果、焙烤食品等低含水量样品，取可食部分，经高速粉碎机粉碎、分装，于室温下避光密闭保存；对于固体乳制品、蛋白粉、面粉等呈均匀状的粉状样品，可直接分装，于室温下避光密闭保存。

5.1.2 鲜样

蔬菜、水果、水产品等高含水量样品洗净，晾干，取可食部分匀浆后，密闭冷藏或冷冻保存；对于肉类、蛋类等样品取可食部分匀浆后，分装，密闭冷藏或冷冻保存。

5.1.3 速冻及罐头食品

经解冻的速冻食品及罐头样品，取可食部分匀浆后，分装，密闭冷藏或冷冻保存。

5.2 液态样品

酒类、软饮料、食用油、调味品等样品摇匀分装，密闭冷藏或冷冻保存。

5.3 半固态样品

搅拌均匀，分装，密闭冷藏或冷冻保存。

6 分析步骤

6.1 试样预消解

6.1.1 酒类试样取样后需在电热板上挥去醇类物质，然后加入硝酸进行消解。

6.1.2 高脂肪、高蛋白、高淀粉、高纤维等难消解试样，取样加硝酸后，需进行冷消化（放置至少1 h，最好过夜）。

6.2 试样消解

6.2.1微波消解法

准确称取0.2 g ~ 0.5 g或准确吸取1 mL ~3 mL试样于微波消解内罐中，加入5 mL ~ 8 mL硝酸，盖上内罐盖，旋紧外罐置于微波消解仪中，按照微波消解仪的消解条件进行消解（消解参考条件参见附录B中表B.1），消解完毕待冷却后取出内罐，赶酸，将消化液转移至25 mL或50 mL容量瓶中，并用少量水多次洗涤消解内罐，合并洗涤液定容至刻度，混匀备用，同时做试剂空白试验。

6.2.2压力罐消解法

准确称取0.2 g ~ 1 g或准确吸取1 mL ~5 mL试样于聚四氟乙烯压力消解内罐中，加入5 mL硝酸，盖上内盖，旋紧外罐置于恒温干燥箱中消解（消解参考条件参见附录B中表B.1），消解完毕待冷却后取出内罐，赶酸，将消化液转移至25 mL或50 mL容量瓶中，并用少量水多次洗涤消解内罐，合并洗涤液定容至刻度，混匀备用，同时做试剂空白试验。

6.2.3  湿式消解法

准确称取0.5 g ~ 5 g或准确吸取1 mL ~5 mL试样于玻璃或聚四氟乙烯消解器皿中，加10 mL混合酸，于电热板上消解（消解参考条件参见附录B中表B.1），消解过程中消解液若变棕黑色，可适当补加少量混合酸，直至冒白烟，消化液呈无色透明或略带黄色，冷却，将消化液转移至25 mL或50 mL容量瓶中，并用少量水多次洗涤容器，合并洗涤液定容至刻度，混匀备用，同时作试剂空白试验。

6.3 测定

6.3.1 仪器参考条件

优化仪器条件,元素推荐使用分析谱线参见附录B中表B.2。

6.3.2 标准曲线制作

将标准系列工作液分别注入电感耦合等离子体发射光谱仪中，测定相应的发射光谱强度，以标准溶液的质量浓度为横坐标，以响应值（光谱强度）为纵坐标，绘制标准曲线。

- 6.3.3 试样溶液测定

将试样溶液注入电感耦合等离子体发射光谱仪中，得到相应的信号响应值，根据标准曲线得到待测液中相应元素的质量浓度，同时测定试剂空白。

- 7  分析结果的表述

X=(ρ−ρ0)×V×fm试样中各元素含量按公式（1）计算：

…………………………………………（1）

式中：

X——样品中被测元素含量，单位为毫克每千克或毫克每升（mg/kg或mg/L）；

ρ——试样溶液中被测元素质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

ρ0——样品空白液中被测元素质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V——试样消化溶液定容体积，单位为毫升（mL）；

f——试样稀释倍数；

m——试样质量或体积，单位为克或毫升（g或mL）。

- 计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，当含量小于1mg/kg，结果保留两位有效数字；当含量大于1mg/kg，结果保留三位有效数字。

- 8  精密度

样品中各元素含量大于1mg/kg时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10％；样品中各元素含量小于1mg/kg时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15％。

- 9 其他

本标准各元素的检出限（LOD）及定量限（LOQ）见表1，以取样量0.5g，定容至25mL计。

表1 方法检出限及定量限          单位为毫克每千克

| 元素 | 微波消解、压力罐消解 |  | 湿式消解 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检出限 | 定量限 | 检出限 | 定量限 |
| K | 4 | 13 | 6 | 20 |
| Na | 6 | 20 | 12 | 40 |
| Ca | 6 | 20 | 8 | 27 |
| Mg | 2 | 7 | 3 | 10 |
| Fe | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Zn | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1 |
| Cu | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| Mn | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |

附录 A

标准系列溶液质量浓度

表A.1给出了8种元素的标准系列溶液质量浓度

表A.1 8种元素的标准系列溶液质量浓度         单位为毫克每升

| 元素名称 | 标准系列质量浓度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
| K | 0 | 0.5 | 10 | 30 | 60 | 100 |
| Na | 0 | 0.5 | 10 | 30 | 60 | 100 |
| Ca | 0 | 0.5 | 10 | 30 | 60 | 100 |
| Mg | 0 | 0.25 | 5 | 15 | 30 | 50 |
| Fe | 0 | 0.025 | 0.5 | 1.5 | 3 | 5 |
| Zn | 0 | 0.01 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2 |
| Cu | 0 | 0.01 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2 |
| Mn | 0 | 0.01 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2 |

附录 B

样品测定参考条件

表B.1给出了消解参考条件

表B.1  消解参考条件

| 消解方式 | 步骤 | 控制温度 ℃ | 升温时间 | 恒温时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微波消解 | 1 | 140 | 10min | 5min |
|  | 2 | 170 | 5min | 10min |
|  | 3 | 190 | 5min | 20min |
| 压力罐消解 | 1 | 80 | / | 2 h |
|  | 2 | 120 | / | 2 h |
|  | 3 | 160 | / | 4 h |
| 湿式消解 | 1 | 120 | / | 1 h |
|  | 2 | 180 | / | 3 h |
|  | 3 | 200 | / | 2 h |

表B.2给出了元素推荐使用分析谱线

表B.2 元素推荐使用分析谱线

| 元素名称 | 分析谱线波长 nm |
| --- | --- |
| K | 766.490 |
| Na | 589.592 |
| Ca | 315.887 |
| Mg | 279.079 |
| Fe | 259.940 |
| Zn | 213.856 |
| Cu | 324.754 |
| Mn | 257.610 |