《粮油检测粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇测定胶体金快速定量法》

编制说明

脱氧雪腐镰刀菌烯醇（Dexynivalenol，DON）又称呕吐毒素，通常存在于大麦、小麦、燕麦和玉米等作物中，能引起人及动物的食欲下降、脏器损伤，并导致出现代谢紊乱以及生长抑制等症状，也对免疫功能和神经元结构功能产生明显影响。另外，DON还有致畸作用、胚胎毒性。由于脱氧雪腐镰刀菌烯醇具有以上危害，已经被联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）确定为最危险的自然发生的食品污染物之一。我国国家标准GB 2761-2011（食品中真菌毒素限量）中对谷物及其制品中的DON最高限量要求为1mg/kg，欧盟制定的DON限量标准更严，为0.75 mg/kg。

粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的检测方法有高通量的快速筛选法即酶联免疫法；也有确证方法薄层色谱法（TLC）、液相色谱法（LC）、气相色谱法（GC）、气质联用法和液质联用法等。TLC法在确证新发现真菌毒素和检测方法学研究方面具有一定的优越性，但精度低、操作复杂，近些年来的应用受到限制；GC-FID和GC-MS技术的应用因大多数真菌毒素对热不稳定而受限；LC和LCMS的方法可用于大多数真菌毒素的分析，具有稳定可靠、灵敏度高以及可进行多组分同时检测等特点而受到广泛应用，但是受到设备、人员和环境的制约，不适合基层人员的掌握和推广。因此，建立灵敏、准确、快速、便于操作的脱氧雪腐镰刀菌烯醇检测技术，对于基层检查应用很有意义。

本标准项目是通过化学合成法制备脱氧雪腐镰刀菌烯醇人工抗原，利用此抗原免疫实验动物制备DON单克隆抗体，基于此原料基础上开发DON快速检测试纸条，再通过胶体金读数仪进行玉米、小麦样品中DON的定量分析。本标准有助于提高粮食样品检测、监测效率，降低成本，保护环境，保障从业人员健康安全。

1工作简况

1.1任务来源及起草单位

本行业标准是在2012年12月国家粮食局标准质量中心组织对美国Charm公司开发的ROSA真菌毒素快速定量测试系统进行测试验证，并对验证结果进行专家评审通过的基础上提出并立项。根据2014年粮油行业标准制定计划的要求，由北京市粮油食品检测所牵头负责《粮油检测粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇测定胶体金快速定量法》起草工作。起草单位成立的标准起草组负责进行本标准的各项工作。

1.2标准研制主要工作过程

（1）根据该标准的特点，2014年5月，查询了国内外资料，对相关检测机构、粮库、粮食加工企业进行了调研，并在湖北省武汉市召开了第一次专家研讨会，与会专家针对标准文本草案和编制说明等提出了修改意见和建议。

（2）2014年7月，编写了《粮油检测粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇测定胶体金快速定量法》，并在山西太原召开了第二次起草小组讨论会，标准起草单位对所拟标准草案和编制说明作编写介绍，并对其说明进行了详细审校和充分讨论。

（3）2014年7月底，采用不同厂家的胶体金定量方法上进行验证。

（4）2014年8月，形成标准的送审讨论稿。

2标准的编制原则和标准的主要内容

2.1标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构与编写规则》、GB/T20001.4-2009《标准编写规则第4部分：化学分析方法》的规定进行编制的。

2.2确定标准主要内容

鉴于目前能够形成商业化胶体金快速定量技术，且经过国家粮食局标准质量中心组织通过验证测试的产品只有北京博欧实德生物技术有限公司代理的美国Charm公司生产的ROSA胶体金快速定量检测卡，因此本标准的具体操作方法参照该Charm ROSA真菌毒素快速检测仪的具体操作方法作为模版，按照国际标准的惯例，标注“美国Charm公司生产的ROSA胶体金快速定量检测卡室通过粮食行业验证的产品，提供此信息仅为了方便本标准的使用者，而并不是对ROSA真菌毒素快速定量检测系统的认可。任何满足附录A要求的产品均可使用”的说明，确保对其它厂家胶体金快速定量产品也能同样适用于此标准。

2.2.1测定原理

利用免疫层析原理，试样提取液中脱氧雪腐镰刀菌烯醇与测试卡中胶体金微粒发生呈色反应，颜色深浅与试样中脱氧雪腐镰刀菌烯醇含量成正比。反应完成后，用读数仪测定颜色深浅，根据颜色深浅计算出试样中脱氧雪腐镰刀菌烯醇浓度。

2.2.2适用范围

本标准规定了胶体金法测定谷物及其制品中脱氧雪腐镰刀烯醇的条件和详细分析步骤。

本方法适用于小麦和玉米等粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇快速定量筛查的测定，检测限为120μg/kg。

2.2.3关于样品制备的要求

理论上讲，样品颗粒的大小与样品的均匀性以及毒素的提取效率有关，当样品细度不足20目时，真菌毒素的提取效率较低，因此国家标准方法中真菌毒素检测的制样一般都要求制备至少500g，全部通过20目筛，本行业标准直接采用，从应用数据（见表）看，能够满足方法需求。

2.2..4方法线性范围与检出限

以高效液相色谱法检测结果为横坐标， 胶体金快速检测卡法的检测结果为纵坐标，计算小麦的线性范围：500～5000ppb（5点）， 回归方程: y=1.04x-119；相关系数r为0.9992；玉米的线性范围：500～5000ppb（5点）， 回归方程: y=1.16x-5.49；相关系数r为0.9987（见图1和图2）。

图1 小麦呕吐毒素HPLC和胶体金（ROSA）两种方法检测值线性关系

图2 玉米呕吐毒素HPLC和胶体金（ROSA）两种方法检测值线性关系

取24个无污染（阴性）样品的测定结果进行计算，检测限（LOD）为测定平均值加3倍标准偏差，定量限(LOQ)为测定平均值加10倍标准偏差。测试结果表明，DON的LOD为118ppb，LOQ为316ppb（见表1），因此，本标准规定检出限为120μg/kg。

表1 脱氧雪腐镰刀菌烯醇检测数据分析表（含中国样品）

浓度单位：ppb

| 序号 | 样品名称 | 样品来源 | 参考浓度 | ROSA 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 标准偏差 | 变异系数% | 正确度% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 北京 |  | 山西 |  | 河南 |  | 安徽 |  | 湖北 |  | 陕西 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小麦 | CHARM | ND | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 33 | 28 | / | / |
| 2 |  |  | ND | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 520 | 650 | 650 | 550 | 550 | 450 | 450 | 500 | 600 | 400 | 500 | 400 | 350 | 504 | 99 | 19.6 | 97.0 |
| 4 |  |  | 1020 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | 750 | 850 | 800 | 850 | 750 | 900 | 750 | 1000 | 921 | 156 | 14.0 | 90.3 |
| 5 |  |  | 1020 | 1100 | 1200 | 900 | 850 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 950 | 850 | 900 | 900 | 954 | 105 |  | 93.5 |
| 6 |  |  | 2020 | 2200 | 2700 | 1500 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 | 1800 | 1867 | 345 | 18.5 | 92.4 |
| 7 |  |  | 4850 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 4900 | 5200 | 5300 | 5000 | 4900 | 5100 | 4300 | 4400 | 4967 | 337 | 6.8 | 102.4 |
| 8 | 玉米 | CHARM | 1090 | 1200 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1100 | 1000 | 1150 | 90 | 7.9 | 105.5 |
| 9 |  |  | 4560 | 5300 | 5400 | 5400 | 5800 | 5400 | 5300 | 5400 | 5000 | 4800 | 5200 | 5500 | 5300 | 5317 | 248 | 4.7 | 116.6 |
| 10 |  | 北京 | 800 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 900 | 1000 | 850 | 1100 | 1071 | 114 | 10.6 | 133.9 |
| 11 |  |  | 1000 | 1200 | 1100 | 2400 | 1700 | 1200 | 900 | 1100 | 1300 | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 1140 | 127 | 11.1 | 114.0 |
| 12 |  |  | 1200 | 1400 | 1300 | 1100 | 1700 | 1300 | 1300 | 1800 | 1400 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1367 | 202 | 14.7 | 113.9 |
| 13 | 大米 | CHARM | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 | 1100 | 1200 | 950 | 1200 | 1000 | 1100 | 1108 | 114 | 10.3 | 110.8 |
| 14 | 小麦 | 北京 | 800 | 2800 | 2300 | 2600 | 1900 | 3400 | 3000 | 3100 | 3100 | 2200 | 2400 | 2100 | 2800 | 2642 | 466 | 17.6 | 330.2 |
| 15 |  |  | 1000 | 2500 | 2500 | 2100 | 2500 | 2600 | 2800 | 3100 | 2600 | 2100 | 2400 | 2600 | 2400 | 2517 | 272 | 10.8 | 251.7 |
| 16 |  |  | 1200 | 3300 | 3100 | 2900 | 2900 | 3300 | 3000 | 2500 | 3100 | 2500 | 2900 | 2700 | 2800 | 2917 | 266 | 9.1 | 243.1 |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 | 106.4 |
| 备注1：ROSA测试条法：北京制备的阴性小麦粉样品测定值分别为950ppb、700ppb、700ppb；阴性玉米空白为100ppb；小麦阳性样品做了2次，分别是5000,5200ppb；2：采用玉米的阴性样品24个测定值计算LOD为118ppb，LOQ为316ppb；3、黄色标注为按格鲁布斯检验确认为异常值，蓝色部分因国内实验室定值检验数据偏差较大不参与统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.5方法精密度

6个参与测试人员在相同实验室，按照同一方法，采用不同设备，检测相同样品，进行重复性验证。仅用CHARM提供的有证参考物质进行统计，则变异系数范围在4.7%～19.6%之间，平均为11.7%（见表1）；若将剔除异常值之后的中国样品参与统计，则变异系数范围在4.7%～19.6%，平均变异系数为11.8%。

2.2.6方法准确性

2.2.6.1与标准方法参考值比较

胶体金测试条与高效液相色谱标准方法分别对11组阳性样品进行检测，采用配对t检验法比较两种方法的检测结果是否存在显著性差异。经计算，tD=1.6，查t分布表，t0.05,10=2.23，tD=1.6< t0.05,10=2.23，说明液相参考值与ROSE测定值之间无显著差异（见表2）。

表2 脱氧雪腐镰刀菌烯醇配对t-检验表

浓度单位：ppb

| 序号 | 检测值 |  | 相差值Di | D均值 | sD | tD | t0.05，10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HPLC | ROSA |  |  |  |  |  |
| 1 | 520 | 504.2 | -15.80 | 116.82 | 246.99 | 1.57 | 2.23 |
| 2 | 1020 | 920.8 | -99.17 |  |  |  |  |
| 3 | 1020 | 954.2 | -65.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2020 | 1866.7 | -153.33 |  |  |  |  |
| 5 | 4850 | 4966.7 | 116.67 |  |  |  |  |
| 6 | 1090 | 1150.0 | 60.00 |  |  |  |  |
| 7 | 4560 | 5316.7 | 756.67 |  |  |  |  |
| 8 | 800 | 1070.8 | 270.83 |  |  |  |  |
| 9 | 1000 | 1140.0 | 140.00 |  |  |  |  |
| 10 | 1200 | 1366.7 | 166.67 |  |  |  |  |
| 11 | 1000 | 1108.3 | 108.33 |  |  |  |  |

2.2.6.2正确度

将高效液相色谱法的测定结果作为认定值，ROSE快速测试条的测定结果与之比较，按正确度（%）=检测值/认定值x100计算。仅用CHARM提供的有证参考物质进行统计，则正确度范围在90.3%～116.6%之间，平均为101%（见表3）；若将剔除异常值之后的中国样品参与统计，则正确度范围在90.3%～133.9%之间，平均为106%（见表1）。

表3脱氧雪腐镰刀菌烯醇检测数据分析表（仅CHARM参考物质）

浓度单位：ppb

| 序号 | 样品名称 | 参考浓度 | ROSA 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 标准偏差 | 变异系数% | 正确度% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 北京 |  | 山西 |  | 河南 |  | 安徽 |  | 湖北 |  | 陕西 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小麦 | ND | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 33 | 28 | / | / |
| 2 |  | ND | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  | 520 | 650 | 650 | 550 | 550 | 450 | 450 | 500 | 600 | 400 | 500 | 400 | 350 | 504 | 99 | 19.6 | 97.0 |
| 4 |  | 1020 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | 750 | 850 | 800 | 850 | 750 | 900 | 750 | 1000 | 921 | 156 | 14.0 | 90.3 |
| 5 |  | 1020 | 1100 | 1200 | 900 | 850 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 950 | 850 | 900 | 900 | 954 | 105 |  | 93.5 |
| 6 |  | 2020 | 2200 | 2700 | 1500 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 | 1800 | 1867 | 345 | 18.5 | 92.4 |
| 7 |  | 4850 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 4900 | 5200 | 5300 | 5000 | 4900 | 5100 | 4300 | 4400 | 4967 | 337 | 6.8 | 102.4 |
| 8 | 玉米 | 1090 | 1200 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1100 | 1000 | 1150 | 90 | 7.9 | 105.5 |
| 9 |  | 4560 | 5300 | 5400 | 5400 | 5800 | 5400 | 5300 | 5400 | 5000 | 4800 | 5200 | 5500 | 5300 | 5317 | 248 | 4.7 | 116.6 |
| 13 | 大米 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 | 1100 | 1200 | 950 | 1200 | 1000 | 1100 | 1108 | 114 | 10.3 | 110.8 |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.7 | 101 |

2.2.7方法特异性

选择 DON结构类似物和其他5种生物毒素的标准品在阴性玉米中进行添加，添加的浓度为1000μg/kg进行抗体结合反应，结果见表4，同时对照使用酶联免疫试剂盒测定的IC50的比值；结果显示该抗体与赭曲霉毒素A，赭曲霉毒素B，黄曲霉毒素Bl和T-2毒素玉米赤霉烯酮均无交叉反应，与其代谢物、结构类似物有一定的交叉反应（＜10%）。实验结果表明，呕吐毒素胶体金试剂条对伏马毒素、赭曲霉毒素、黄曲霉毒素、玉米赤霉毒素并无交叉反应，其方法特异性可以能满足检测要求。

表4 交叉反应率表

| 序号 | 名称 | 测定值 | 交叉反应率IC50(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DON | 1157 | 100.00 |
| 2 | OTA(赭曲霉毒素A) | 78 | <0.05 |
| 3 | OTB(赭曲霉毒素B) | 57 | <0.04 |
| 4 | 黄曲霉毒素Bl | 91 | <0.03 |
| 5 | 玉米赤霉烯酮 | 81 | <0.05 |
| 6 | T-2毒素 | 80 | <0.02 |
| 7 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 109 | 7.51 |
| 8 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 104 | 5.90 |

2.2.8应用验证

我们采用国内某公司的胶体金快速定量产品对五份阳性小麦样品和一份阳性玉米样品进行了准确性和重复性应用验证。结果见表5和表6。从表5和表6可看出：快速法与国家标准方法比较，偏差在-6.4%～+18.3%之间；小麦和玉米重复性测定的变异数数分别为5.9%和6.4%，满足本标准规范性附录A中胶体金快速定量检测产品准确性和精密度性能评价要求。

表5 准确性验证

| 序号 | 粮种 | 测定值μg/kg |  | 偏差% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPLC法 | 胶体金法 |  |
| 1 | 小麦 | 1063.5 | 1083.0 | 1.8 |
| 2 |  | 1085 | 1111.0 | 2.4 |
| 3 |  | 1193.5 | 1116.9 | -6.4 |
| 4 |  | 1041 | 1231.1 | 18.3 |
| 5 |  | 214 | 234.5 | 9.6 |
| 6 | 玉米 | 624.7 | 594.9 | -4.8 |

表6 重复性验证

| 粮种 | 小麦 | 玉米 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1126.7 | 603.0 |
| 2 | 1107.1 | 586.9 |
| 3 | 1278.3 | 679.7 |
| 4 | 1201.2 | 581.8 |
| 5 | 1261.9 | 622.4 |
| 6 | 1229.6 | 574.8 |
| 平均值μg/kg | 1200.8 | 608.1 |
| 标准偏差 | 70.5 | 39.0 |
| 变异系数% | 5.9 | 6.4 |

3采用国际标准和国外先进标准的情况，以及与国际、国外同类标准水平的对比，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本方法的检出限为118ng/g，定量下限为316ng/g，具有较高的精密度、准确性和特异性；通过简单的样品前处理，测试条点样、孵育器孵育、读数仪读数这几个步骤，15min之内就能完成一个样品的测定，方法要求条件低，操作简单。实验结果表明，均能满足粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇测定的要求，易于推广应用。

4 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准、行业标准的关系

本标准颁布实施后，针对粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定，符合现行的法律法规和强制性（国家、行业、地方）标准要求。

5 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

6 按照标准化法的有关规定，提出强制性标准或推荐性标准的建议

建议将本标准列为推荐性行业标准。

7 废止现行有关标准的建议

无

8 其他应予说明的事项

无

9 参考文献

[1] Ruiz M J,FranzovaP,Juan-GarcíaA,et al. Toxicological interactions between the mycotoxinsbeauvericin,deoxynivalenoland T-2 toxin in CHO-K1 cells in vitro[J]. Toxicon, 2011,58(4):315-326.

[2] 鲍淑青,张克英,陈海军. 饲料中呕吐毒素的危害与防治[J].中国饲料,2007(17):34-36.

[3] Sato I,ItoM,IshizakaM,et al. Thirteen novel deoxynivalenol-degrading bacteria are classified within two genera with distinct degradation mechanisms[J]. FEMS Microbiol Lett,2012,327(2):110-117.

[4] James J Pestka. Deoxynivalenol: mechanisms of action, human exposure, and toxicological relevance[J].Archives of Toxicology,2010,84(9):663-679.

[5] Girardet C, Bonnet MS, JdirR,et al. Central inflammation and sickness-like behavior induced by the food contaminant deoxynivalenol: a PGE2-independent mechanism[J].Toxicol Sci,2011,124(1):179-191.

[6] Yuseok Moon, Hyoung-Kab Kim, HyunhoSuh,et al. Toxic alterations in chick embryonic liver and spleen by acute exposure to Fusarium-producing mycotoxindeoxynivalenol[J].Biological & Pharmaceutical Bulletin,2007,30(9):1808-1812.

[7] Ma YY, Guo HW. Mini-review of studies on the carcinogenicity of deoxynivalenol[J].Environ Toxicol Pharmacol,2008,25(1):1-9.

[8] 于爱莲,李晓霞,朱小明. 脱氧雪腐镰刀菌烯醇对小鼠的胚胎毒性和致畸作用[J]. 环境与健康杂志,2010,27(11):949-951.

[9] Lattanzio VM, Nivarlet N, LippolisV,et al. Multiplex dipstick immunoassay for semi-quantitative determination of Fusariummycotoxins in cereals[J]. Anal Chim Acta,2012,718:99-108.

[10] 金秀娟,朱旭东. 脱氧雪腐镰刀菌烯醇的检测[J]. 粮食加工,2010(3):87-89.

[11] 魏润蕴，李文艳.小麦中雪腐镰刀菌烯醇( NIV)和脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)的薄层色谱测定方法[J].中国食品卫生杂志，1994,6(1):19-22.

[12] Setyabudi F M C S,NuryonoN,WedhastriS,et al. Limited survey of deoxynivalenol occurrence in maize kernels andmaize-products collected from Indonesian retail market[J]. Food Control,2012,24(1-2):123-127.

[13] HallierA,CeletteF,David C. Effects of sampling and extraction on deoxynivalenol quantification[J]. Food chemistry,2011,127:303-307.

[14] Tacke B K,Casper H H. Determination ofdeoxynivalenol in wheat,barley, and malt byvolumnvleanup and gas chromatography withelectron capture detection[J]. Journal of AOACInternational, 1996,79(2):472-475.

[15] Tran S T,Smith T K,Girgis G N. A survey of free and conjugated deoxynivalenol in the 2008 corn crop inOntario,Canada[J].J Sci Food Agric,2012,92(1):37-41.

[16] 高军侠，万昊雷，刘作新. Florisil柱净化玉米、水稻及糙米中黄曲霉毒素的最优化条件研究[J]. 郑州大学学报:理学版,2005,37(2):101-103.