《粮油检测 粮食中赭曲霉毒素A的测定  胶体金快速定量法》

编  制  说  明

赭曲霉毒素(ochratoxins）是由多种曲霉和青霉菌产生的一类化合物，依其发现顺序分别称为赭曲霉毒素A(OTA）、赭曲霉毒素B(OTB）和赭曲霉毒素C(OTC）。赭曲霉毒素A是由多种生长在粮食（小麦、玉米、大麦、燕麦、黑麦、大米和黍类等）、花生、蔬菜（豆类）等农作物上的曲霉和青霉产生的。动物摄入了霉变的饲料后，这种毒素也可能出现在猪和母鸡等的肉中。赭曲霉毒素主要侵害动物肝脏与肾脏，引起肝脏和肾脏损伤，大量的毒素也可能引起动物的肠黏膜炎症和坏死。还在动物试验中观察到它的致畸作用。目前我国已经制定了谷物及豆类中中赭曲霉毒素A的限量标准，见表1。

表1 赭曲霉毒素A限量标准

| 食品类别（名称） | 限量（μg/kg） |
| --- | --- |
| 谷物及其制品 |  |
| 谷物a | 5.0 |
| 谷物碾磨加工品 | 5.0 |
| 豆类及其制品 |  |
| 豆类 | 5.0 |
| a稻谷以糙米计 |  |

目前，小麦、大麦、玉米等谷类作物中OTA的测定方法有薄层色谱法（TLC）、酶联免疫吸附法（ELISA）、气相色谱法（GC）、高效液相色谱法（HPLC）、和高效液相色谱法-质谱法（HPLC-MS）。TLC法繁琐费时，且灵敏度、特异性较差，提取过程中所需有机溶剂品种多且量大，易污染环境，对人体有较大危害。ELISA法测定结果受试剂盒差异、实验温度、仪器灵敏度等条件影响较大。GC、GC-MS、HPLC和HPLC-MS法普遍存在着样品前处理过程复杂，灵敏度易受样品的净化、浓缩等步骤的影响，耗时，检测设备昂贵，并要求有专业的技术人员及较长的分析周期。同时，这些检测方法无一例外要求在检测过程汇总使用毒素标准溶液，给环境和检测人员安全造成风险。因此，建立灵敏、准确、快速、便于操作的脱氧雪腐镰刀菌烯醇检测技术，对于基层检查应用很有意义。

本标准项目利用竞争法原理，在传统免疫分析的基础上引入胶体金快速检测方法，发展出赭曲霉毒素A胶体金免疫定量检测技术。该方法实现了简单、快捷的优点，20分钟内可完成1-4个样品的定量检测，顺应了快速检测的发展方向。该方法操作简单，无需专业人员培训，操作过程无需使用毒素标准溶液，满足现场检测的需求。

1工作简况

1.1任务来源及起草单位

本行业标准是在2012年12月国家粮食局标准质量中心组织对美国Charm公司开发的ROSA真菌毒素快速定量测试系统进行测试验证，并对验证结果进行专家评审通过的基础上提出并立项。根据2014年粮油行业标准制定计划的要求，由安徽省粮油产品质量监督检测站牵头负责《粮油检测 粮食中赭曲霉毒素A测定  胶体金快速定量法》起草工作。起草单位成立的标准起草组负责进行本标准的各项工作。

1.2标准研制主要工作过程

（1）根据该标准的特点，2014年5月，查询了国内外资料，对相关检测机构、粮库、粮食加工企业进行了调研，并在湖北武汉召开了第一次专家研讨会，与会专家针对标准文本草案和编制说明等提出了修改意见和建议。

（2）2014年7月，编写了《粮油检测 粮食中赭曲霉毒素A测定  胶体金快速定量法》，并在山西太原召开了第二次起草小组讨论会，标准起草单位对所拟标准草案和编制说明作编写介绍，并对其说明进行了详细审校和充分讨论。

（3）2014年8月，对胶体金定量方法进行验证。

（4）2014年 9月，形成标准的送审讨论稿。

2标准的编制原则和标准的主要内容

2.1标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构与编写规则》、GB/T20001.4-2009《标准编写规则第4部分：化学分析方法》的规定进行编制的。

2.2确定标准主要内容

鉴于目前能够形成商业化胶体金快速定量技术，且经过国家粮食局标准质量中心组织通过验证测试的公司只有北京博欧实德生物技术有限公司，因此本标准的具体操作方法参照该公司的Charm ROSA真菌毒素快速检测仪的具体操作方法作为模版，按照国际标准的惯例，标注“美国Charm公司生产的ROSA胶体金快速定量检测卡室通过粮食行业验证的产品，提供此信息仅为了方便本标准的使用者，而并不是对ROSA真菌毒素快速定量检测系统的认可。任何可以得到与其方法结果相同的产品均可使用”的说明，确保对其它厂家胶体金快速定量产品也能同样适用于此标准。

2.2.1测定原理

利用免疫层析原理，试样提取液中赭曲霉毒素A与测试卡中胶体金微粒发生呈色反应，颜色深浅与试样中赭曲霉毒素A含量相关。反应完成后，用读数仪测定颜色深浅，根据颜色深浅计算出试样中赭曲霉毒素A浓度。

2.2.2适用范围

本标准规定了胶体金法测定谷物及其制品中赭曲霉毒素A的条件和详细分析步骤。

本方法适用于小麦和玉米等谷物中赭曲霉毒素A快速定量筛查的测定，检测限为3μg/kg。

2.2.3关于样品制备的要求

理论上讲样品颗粒的大小与样品的均匀性以及毒素的提取效率有关，当样品细度不足20目时，真菌毒素的提取效率较低，因此国家标准方法中真菌毒素检测的制样一般都要求制备至少500g，全部通过20目筛，本行业标准直接采用，从应用数据看，能够满足方法需求。

2.2.4方法线性范围的确定

以标准物质的标准值作为横坐标，胶体金快速检测卡法的检测结果为纵坐标，，计算出小麦中赭曲霉毒素A检测值的线性范围：0～61.34ppb（5个点），回归方程：y = 1.0334x - 0.8733，相关系数r＝0.9985（见图1）。

图1 小麦赭曲霉毒素A胶体金方法与标准值线性关系

2.2.5方法测定低限

取24个无污染（阴性）样品的测定结果进行计算，检测限（LOD）为测定平均值加3倍标准偏差，定量限(LOQ)为测定平均值加10倍标准偏差。测试结果表明，赭曲霉毒素A的LOD为3ppb，LOQ为7ppb（见表6），因此，本标准规定检出限为3μg/kg。

2.2.6方法精密度

6个参与测试人员在相同实验室，按照同一方法，采用不同设备，检测相同样品，进行重复性验证，变异系数见表2。

表2 方法的变异系数与标准要求

| 标准物质含量，ug/kg | 变异系数，% | GB/T27404-2008标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 4.9 | 21.7 | 25 |
| 10 | 11.0 | 21 |
| 17.2 | 18.8 | 20 |

2.2.7 方法准确度

2.2.7.1与标准方法参考值比较

胶体金测试条与高效液相色谱标准方法分别对5组阳性样品进行检测，采用配对t检验法比较两种方法的检测结果是否存在显著性差异，两种方法的结果见表7。经计算，tD=1.19，查t分布表，t（0.05,4）=2.78，tD=1.19< t（0.05,4）=2.78，说明液相参考值与ROSE测定值之间无显著差异。

2.2.7.2正确度

将高效液相色谱法的测定结果作为认定值，胶体金快速定量测试条的测定结果与之比较，按正确度（%）=检测值/认定值x100计算。正确度范围在84.3%～106.7%之间，平均为95%，具体结果见表3。

表3 正确度表

| 参考值，ppb | 检测值，ppb | 正确度，% | 标准要求范围，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.9 | 4.5 | 91.8 | 70～110 |
| 4.9 | 4.7 | 95.2 | 70～110 |
| 17.2 | 14.5 | 84.3 | 80～110 |
| 5 | 4.8 | 96.7 | 70～110 |
| 5 | 5.3 | 106.7 | 70～110 |

2.2.8 方法特异性

选取阴性玉米样品，加入赭曲霉毒素A标准溶液（添加浓度50 μg/kg）、黄曲霉毒素B1标准溶液（添加浓度50μg/kg）、伏马毒素标准溶液（100μg/kg）、呕吐毒素标准溶液（添加浓度200μg/kg）、玉米赤霉毒素标准溶液（添加浓度100 μg/kg）。除添加赭曲霉毒素A样品读值为49ppb以外，其余样品测定结果均为阴性。实验结果表明，赭曲霉毒素A胶体金试剂条对伏马毒素、呕吐毒素、黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮毒素并无交叉反应，其方法特异性可以能满足检测要求。

2.2.9应用验证

2.2.9.1 准确性应用验证

我们采用某公司的胶体金快速定量产品对四份阳性小麦样品进行了准确性验证，从表4可看出：胶体金法与参考值相比，偏差在-2.0%～+5.0%之间，符合标准中准确度规定的－20%～20%的偏差指导要求。

表4 准确性验证

| 序号 | 参考值 | 胶体金法 | 偏差，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5.25 | 5.0 |
| 2 | 10 | 9.8 | －2.0 |
| 3 | 20 | 19.8 | －1.0 |
| 4 | 52.99 | 53.4 | 0.8 |

2.2.9.2 重复性应用验证

我们选取了含量为5ug/kg的天然阳性样品，重复分析20次，得到结果如表5，对20次结果进行数据处理，可得到平均值为5.25ug/kg，标准偏差0.942，变异系数为17.9%，符合标准中精密度规定的实验室内变异系数25%的要求。

表5 重复性验证结果

| 4ppb | 5 ppb | 4 ppb | 5 ppb | 5 ppb | 7 ppb | 5 ppb | 6 ppb | 5 ppb | 4 ppb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 ppb | 6 ppb | 4 ppb | 5 ppb | 7 ppb | 7 ppb | 5 ppb | 5 ppb | 5 ppb | 6 ppb |

3采用国际标准和国外先进标准的情况，以及与国际、国外同类标准水平的对比，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本方法的检出限为3ug/kg，定量下限为7ug/kg，具有较高的精密度、准确性和特异性；通过简单的样品前处理，测试条点样、孵育器孵育、读数仪读数这几个步骤，15min之内就能完成一个样品的测定，方法要求条件低，操作简单。实验结果表明，均能满足粮食中赭曲霉毒素A测定的要求，易于推广应用。

4 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准、行业标准的关系

本标准颁布实施后，针对粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定，符合现行的法律法规和强制性（国家、行业、地方）标准要求。

5 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

6 按照标准化法的有关规定，提出强制性标准或推荐性标准的建议

建议将本标准列为推荐性行业标准。

7 废止现行有关标准的建议

无

8 其他应予说明的事项

无

9 参考文献

参考文献：

[1]倪梅林，殷居易，曹苏仙.2种检测粮食中赭曲霉毒素A的免疫技术比较.安徽农业科学,2006,34(14):3416,3449.

[2]张鹏,张艺兵,鲍蕾等.出入境粮谷中赭曲霉毒素A检测方法的研究.检验检疫科学,2003,13(2):8-10.

[3]金标试纸法和酶联免疫法检测赭曲霉毒素A的对比研究.安徽农业科学,2007,35(18):5341-5360.

[4]孙秀兰,邵景东,王俊双.粮油食品中赭曲霉毒素A危害及风险分析.粮食与油脂,2006,3：41-43.

[5]袁克，邵景东，王俊双等.食品中赭曲霉毒素A的分布及其检测方法.杭州食品科技,2009,1:1-4.

[6]王俊双,许定花,孙秀兰.食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇三种检测方法的比较研究,2008,29(2):287-290.

[7]何敏,王一凡,邓衔柏. 脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）检测方法研究进展.中国动物检疫,2008,25(4):40-43.

[8]樊平声,沙国栋,沈培根等. 脱氧雪腐镰刀菌烯醇毒性和检测方法研究进展.检验检疫学刊,2010,20(1):39-41.

[9] 游淑珠,许杨.脱氧雪腐镰刀菌烯醇分析方法的现状.卫生研究,2005,34(1):122-125.

[10]梁颖,张春晖,刘邻渭.液相色谱-质谱测定小麦B类单端孢霉烯族毒素.中华预防医学杂志,2006,40(4):293-295.

表6  赭曲霉毒素A检测原始数据

| 浓度单位：ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 样品来源 | 参考浓度 | 检测结果 |  | 均值 | 检测结果 |  | 均值 | 检测结果 |  | 均值 | 检测结果 |  | 均值 | 检测结果 |  | 均值 | 检测结果 |  | 均值 |
|  |  |  |  | 北京刘美辰 |  |  | 山西宋泽伟 |  |  | 河南王莉莉 |  |  | 李皖光 |  |  | 湖北田国军 |  |  | 李尧 |  |  |
| 1 | 小麦 | CHARM | 阴性 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  | 阴性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  | 4.9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 6 | 4.5 |
| 4 |  |  | 4.9 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 |
| 5 |  |  | 17.2 | 20 | 18 | 19 | 16 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11.5 | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17 | 16 |
| 6 | 玉米 | CHARM | 阴性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 8 | 大米 | CHARM | 阴性 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | 5.5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4.5 | 6 | 5 | 5.5 |

表7 赭曲霉毒素A配对t

浓度单位：ppb

| 序号 | 参考浓度 | ROSA检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | Di |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 北京 |  | 山西 |  | 河南 |  | 安徽 |  | 湖北 |  | 陕西 |  |  |  |
| 1 | 4.9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4.5 | -0.4 |
| 2 | 4.9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.67 | -0.2 |
| 3 | 17.2 | 20 | 18 | 16 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 15 | 17 | 14.5 | -2.7 |
| 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4.8 | -0.2 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5.3 | 0.3 |
| D均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.6 |
| sD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.19 |
| tD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.19 |
| t0.05,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.78 |