粮油检验 小麦和小麦粉面团面团流变学特性测试 混合试验仪法

国家标准（征求意见稿）

编制说明

国家粮食局科学研究院

2014年10月

工作简况

  - 任务来源

《粮油检验 小麦和小麦粉面团面团流变学特性测试 混合试验仪法》国家标准的制定项目,由国家粮食局提出，经国家标准化管理委员会批准立项，在《2012年国家标准制修订项目计划》中下达，计划编号为20120641-T-449。

  - 任务背景

混合试验仪法是评价面团面筋特性和淀粉特性的方法，通过加热搅拌，测试小麦粉面团面团的吸水率，耐搅拌性，蛋白质的变性速度，淀粉的糊化特性等，其淀粉糊化特性测试的是面团的糊化特性，不同于RVA测试的面糊的糊化特性，因此更适合于研究评价中式面制食品品质，以及添加剂对小麦粉面团加工品质改良的研究。

  - 主要工作过程

本标准由国家粮食局科学研究院负责起草，特雷首邦（北京)贸易有限公司、中国农业大学、中国农业科学院作物科学研究所、河南工业大学、南京财经大学食品科学与工程学院、河南农业大学、上海品食乐冷冻食品有限公司、克明面业股份有限公司、山东宇东面粉有限公司、中粮营养健康研究院、兰州食品研究所、广州邦盛生物科技有限公司等单位参与验证试验。

主要开展了以下几个方面的工作：

- 标准起草。本标准的结构、技术要素和表述规则按GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构与编写规则》、GB/T 1.2-2002 《标准化工作导则 第2部分: 标准中规范性技术要素内容的确定方法》规定的表述方法及要求编写，并进行了有关的验证实验，形成本标准的征求意见稿。

- 征求意见。

- 意见处理。对所征集的意见进行汇总和处理，根据意见汇总和处理结果对本标准的征求意见稿进行修改完善，形成本标准的送审稿，同时对编制说明进行修改和补充。

国家标准编制原则和确定国家标准主要内容的依据

  - 标准编制原则

本标准的结构、技术要素和表述规则按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 1.2-2002 《标准化工作导则 第2部分: 标准中规范性技术要素内容的确定方法》规定的表述方法及要求编写。

  - 标准主要内容确定依据

- 本标准的主要内容有标准的适用范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、仪器与器具、试剂、样品、操作步骤、结果表述精密度等11项。其中部分内容才考国际标准ISO 17718:2013(E)《全麦粉和小麦粉（小麦）混合和温度的流变学特性的测定（Wholemeal and flour from wheat (Triticum aestivum L.) —Determination of rheological behaviour as a function of mixing and temperature increase）》。精密度则参考GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度 (正确度与精密度)   第2部分: 确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》计算，并根据验证试验结果进行确定。

主要试验验证的分析

2013年由国家粮食局科学研究院组织国内13家实验室对本标准方法进行验证试验。通过不同样品的测试对数据结果进行分析研究，对该方法的精密度进行验证。

  - 材料制备

所用样品为9种不同类型的小麦粉，并根据GB 5497-85分别对上述小麦粉样品进行水分含量的测定。分装编号后邮寄至各实验室。

  - 验证试验

在精密度的验证试验中，共13个实验室参加，测试了9种小麦粉面团样品，每个样品重复两次。具体方法如下：

  - 准备仪器

仪器必须连接并开启冷却用水龙头和排水容器才能使用。

  - 开机预热

开启一起电源开关，预热20min后，开始试验。

  - 测试

打开Mixolab软件，选择测试程序（即测试时间45min，包括30℃恒温搅拌8min，以4℃/min速率升温至90℃，并保持7min，再以4℃/min速率降温至50℃，并保持5min），输入样品名称、样品预估吸水率及水分含量，选择14%水分基。

- 按照软件计算所得结果称取相当于50g水分含量为14%（质量分数）的小麦粉面团试验样品，精确至±0.1g。点击“Start（开始）”图标开始试验。按照软件提示，利用装样漏斗缓缓加入面粉，按照提示将注水口（Nozzle）放到揉面钵上，待各个参数达到设定值时，仪器自动开始实验。

  - 清洗

- 测试结束，停止试验，自动保存试验结果。松开揉面钵锁紧把手，取下揉面钵，进行清洗并擦干。保证揉面钵洁净、干燥状态，方可进行下一试验。

  - 重复

每个样品做两次重复。

  - 验证结果与分析

本标准的验证分析研究方法参照了国家标准GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》。分析结果如下：

  - 小麦粉面团吸水率数值统计结果

| 样品 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 总平均值(%) | 50.08 | 52.00 | 56.36 | 58.00 | 58.34 | 58.38 | 58.83 | 59.10 | 62.30 |
| 重复性标准差Sr | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.19 |
| 重复性(r)限(2.8×Sr) | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0.39 | 0.31 | 0.09 | 0.31 | 0.35 | 0.54 |
| 重复性变异系数% | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.05 | 0.18 | 0.21 | 0.30 |
| 再现性标准差SR | 0.56 | 0.60 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | 0.46 | 0.49 | 0.39 |
| 再现性(R)限 (2.8×SR) | 1.56 | 1.68 | 0.89 | 0.84 | 1.03 | 0.77 | 1.28 | 1.38 | 1.10 |
| 再现性变异系数% | 1.11 | 1.15 | 0.56 | 0.51 | 0.63 | 0.47 | 0.77 | 0.83 | 0.63 |

小麦粉面团吸水率精密度标准差拟合曲线图

  - 小麦粉面团C1时间(T1)数值统计结果

| 样品 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
| 总平均值(min) | 0.93 | 0.95 | 3.03 | 3.21 | 3.60 | 3.65 | 4.85 | 5.38 | 5.60 |
| 重复性标准差Sr | 3.46 | 3.46 | 3.32 | 3.32 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.00 |
| 重复性(r)限(2.8×Sr) | 9.98 | 9.98 | 9.55 | 9.55 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 8.64 |
| 重复性变异系数% | 370.66 | 363.69 | 109.56 | 103.23 | 96.34 | 94.94 | 71.40 | 64.37 | 53.56 |
| 再现性标准差SR | 3.16 | 3.16 | 3.09 | 3.09 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 2.94 |
| 再现性(R)限 (2.8×SR) | 8.84 | 8.84 | 8.65 | 8.65 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.23 |
| 再现性变异系数% | 337.97 | 331.61 | 102.09 | 96.20 | 87.84 | 86.57 | 65.10 | 58.69 | 52.47 |

小麦粉面团C1时间(T1)精密度标准差拟合曲线图

  - 小麦粉面团稳定性数值统计结果

| 样品 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 总平均值(min) | 5.79 | 6.01 | 6.57 | 6.62 | 7.19 | 7.59 | 9.16 | 9.54 | 9.97 |
| 重复性标准差Sr | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.88 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| 重复性(r)限(2.8×Sr) | 0.62 | 0.42 | 0.44 | 0.58 | 2.54 | 1.22 | 0.62 | 0.61 | 0.51 |
| 重复性变异系数% | 3.73 | 2.44 | 2.34 | 3.04 | 12.26 | 5.57 | 2.34 | 2.21 | 1.76 |
| 再现性标准差SR | 0.72 | 0.85 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 1.38 | 0.69 | 0.68 | 0.65 |
| 再现性(R)限 (2.8×SR) | 2.01 | 2.39 | 2.61 | 2.51 | 2.56 | 3.86 | 1.93 | 1.90 | 1.83 |
| 再现性变异系数% | 12.38 | 14.20 | 14.19 | 13.53 | 12.70 | 18.16 | 7.53 | 7.11 | 6.56 |

小麦粉面团稳定性精密度标准差拟合曲线图

  - 小麦粉面团C2数值统计结果

| 样品 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 |
| 总平均值(Nm) | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.54 |
| 重复性标准差Sr | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 重复性(r)限(2.8×Sr) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 重复性变异系数% | 1.75 | 2.32 | 4.05 | 1.93 | 1.93 | 2.41 | 2.37 | 1.33 | 1.67 |
| 再现性标准差SR | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| 再现性(R)限 (2.8×SR) | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.11 |
| 再现性变异系数% | 8.41 | 6.85 | 5.96 | 8.14 | 5.40 | 6.15 | 8.95 | 5.58 | 7.56 |

小麦粉面团C2精密度标准差拟合曲线图

  - 小麦粉面团C3数值统计结果

| 样品 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| 总平均值(Nm) | 1.68 | 1.70 | 1.73 | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 2.08 | 2.15 |
| 重复性标准差Sr | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 重复性(r)限(2.8×Sr) | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| 重复性变异系数% | 1.96 | 1.34 | 2.60 | 1.22 | 1.26 | 1.04 | 0.93 | 1.54 | 0.74 |
| 再现性标准差SR | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.29 | 0.24 |
| 再现性(R)限 (2.8×SR) | 0.55 | 0.46 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0.24 | 0.27 | 0.80 | 0.68 |
| 再现性变异系数% | 11.72 | 9.75 | 5.45 | 2.84 | 1.70 | 4.70 | 5.29 | 13.76 | 11.31 |

小麦粉面团C3精密度标准差拟合曲线图

  - 小麦粉面团C4数值统计结果

| 样品 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 总平均值(Nm) | 1.56 | 1.79 | 1.80 | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 1.93 | 2.06 | 2.21 |
| 重复性标准差Sr | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| 重复性(r)限(2.8×Sr) | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.15 |
| 重复性变异系数% | 1.48 | 1.84 | 1.95 | 1.87 | 1.36 | 2.98 | 2.34 | 1.09 | 2.37 |
| 再现性标准差SR | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.24 | 0.22 |
| 再现性(R)限 (2.8×SR) | 0.30 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.33 | 0.66 | 0.61 |
| 再现性变异系数% | 6.89 | 8.14 | 6.71 | 6.56 | 7.64 | 8.45 | 6.01 | 11.44 | 9.79 |

小麦粉面团C4精密度标准差拟合曲线图

  - 小麦粉面团C5数值统计结果

| 样品 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 总平均值(Nm) | 2.44 | 2.86 | 2.95 | 3.03 | 3.13 | 3.20 | 3.23 | 3.40 | 3.75 |
| 重复性标准差Sr | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| 重复性(r)限(2.8×Sr) | 0.14 | 0.18 | 0.33 | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.30 |
| 重复性变异系数% | 1.98 | 2.21 | 3.88 | 1.64 | 2.29 | 2.82 | 3.71 | 2.66 | 2.79 |
| 再现性标准差SR | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.39 |
| 再现性(R)限 (2.8×SR) | 0.59 | 0.79 | 0.86 | 0.62 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.10 |
| 再现性变异系数% | 8.60 | 9.79 | 10.36 | 7.27 | 9.76 | 10.20 | 10.75 | 10.69 | 10.46 |

小麦粉面团C5精密度标准差拟合曲线图

由此，得到本测试方法的精密度：

| 指标 | 范围 | 重复性r | 再现性R |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸水率/% | 50.08~62.3 | lgr=0.0040-0.3305lgA | R=3.4039-0.0412A |
| C1时间(T1)/min | 0.93～5.60 | r=0.2290+0.1398T | R=0.3796+0.2007T |
| 稳定时间/min | 5.79～9.97 | lgr=0.0067-0.1977lgB | R=3.2453-0.1324B |
| C2/Nm | 0.41～0.54 | r=0.0223+0.006C2 | R=0.0484+0.0824C2 |
| C3/Nm | 1.68～2.15 | r=0.1316-0.0389C3 | lgR=0.0849-2.1354lgC3 |
| C4/Nm | 1.56~2.21 | r=0.0086+0.0407C4 | R=-0.3607+0.4039C4 |
| C5/Nm | 2.44~3.75 | r=-0.1733+0.1229C5 | R=-0.4125+0.4011C5 |

注：表中A为吸水率，B为稳定时间,T为C1时间（T1）。

重复性 r

由同一位操作人员、在同一实验室、在同一台仪器上、短时间内对相同样品、用相同方法进行测试。两次测试结果的绝对差值超过重复性范围(r)的情况不大于5%。

重复性限(r)公式如下：

吸水率：

C1时间：

稳定性：

C2：

C3：

C4：

C5：

式中：

A——吸水率，以%表示；

T——形成时间，单位为分钟（min），以T1表示；

B——稳定性，单位为分钟（min）；；

C2——在搅拌力和温度作用下蛋白质的弱化程度，单位为牛顿·米（Nm）；

C3——淀粉糊化作用下得到的最大稠度，单位为牛顿·米（Nm）；

C4——淀粉糊化作用下得到的最小稠度值，单位为牛顿·米（Nm）；

C5——检测冷却阶段糊化淀粉的回生特性，单位为牛顿·米（Nm）。

再现性 R

在不同实验室内、由不同操作人员、使用不同仪器、对相同样品、用相同方法进行测试。两次测试结果的绝对差值超过再现性范围(R)的情况不大于5%。

再现性限(R )公式如下：

吸水率：

C1 时间：

稳定性：

C2：

C3：

C4：

C5：

式中：

A——吸水率，以%表示；

T——形成时间，单位为分钟（min），以T1表示；

B——稳定性，单位为分钟（min）；

C2——在搅拌力和温度作用下蛋白质的弱化程度，单位为牛顿·米（Nm）；

C3——淀粉糊化作用下得到的最大稠度，单位为牛顿·米（Nm）；

C4——淀粉糊化作用下得到的最小稠度值，单位为牛顿·米（Nm）；

C5——检测冷却阶段糊化淀粉的回生特性，单位为牛顿·米（Nm）。

采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准部分参考国际标准ISO 17718:2013(E) Wholemeal and flour from wheat (Triticum aestivum L.) —Determination of rheological behaviour as a function of mixing and temperature increase。该标准于2006年组织欧洲的13家实验室对8份样品进行的环形验证试验。已发布的国际标准中，各参数范围与本标准的参试范围存在差异。如，ISO标准中，面团吸水率范围为4.69min~9.35min；本标准中，面团吸水率范围为5.79min～9.97min等。故仅在附录中针对参数位置标识作为参考。

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行法律、法规和强制性国家标准无抵触。

国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议作为推荐性国家标准。

贯彻国家标准的要求和措施建议

为了贯彻实施本标准，建议开展本标准的技术培训工作。