粮油检验 小麦和小麦粉面团流变学特性测试 拉伸仪法

国家标准（征求意见稿）

编制说明

国家粮食局科学研究院

2014年10月

工作简况

  - 任务来源

《粮油检验  小麦和小麦粉面团流变学特性测试 拉伸仪法》国家标准的制定项目,由国家粮食局提出，经国家标准化管理委员会批准立项，在《2012年国家标准制修订项目计划》中下达，计划编号为20120642-T-449。

  - 任务背景

利用拉伸仪测定的小麦粉面团流变学特征指标是评价小麦粉面筋品质的重要方法。现行的面团流变学特征测试-拉伸仪法是等同采用IS05530-2:1997版的相应标准，目前，随着电子式拉伸仪的普及，该标准已经无法满足实际检验和研究工作的需要，正在进行修订。同时，我国国标在等同采用国际标准时也存在一些问题，已有多家标准使用单位提出了异议。因此，为了适应仪器升级以及满足实际检测和研究工作的需要，迫切需要对现有标准进行修订。

  - 主要工作过程

本标准由国家粮食局科学研究院负责起草，农业部谷物品质监督检验测试中心、河北省粮油质量检测中心、山东省粮油检测中心、陕西省粮油产品质量监督检验所、北京东方孚德技术发展中心、北京古船面粉公司、宁夏粮油质检中心、湖北省粮油食品质量监测站、河南工业大学、安徽省粮油产品质量监督检测站、内蒙古粮油质检中心等单位参与验证试验。

主要开展了以下几个方面的工作：

- 标准起草。本标准的结构、技术要素和表述规则按GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构与编写规则》、GB/T1.2-2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》的规定进行本标准的编制，并进行了有关的验证实验，形成本标准的征求意见稿。

- 征求意见。

- 意见处理。对所征集的意见进行汇总和处理，根据意见汇总和处理结果对本标准的征求意见稿进行修改完善，形成本标准的送审稿，同时对编制说明进行修改和补充。

国家标准编制原则和确定国家标准主要内容的依据

  - 标准编制原则

本标准的结构、技术要素和表述规则按GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T1.2-2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》的规定进行编制。

  - 标准主要内容的确定依据

本标准的主要内容有标准的适用范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、试剂、仪器、取样、测定步骤、结果表示、精密度和试验报告等。本标准所参考的方法为国家标准和国际标准中规定的方法如下：

GB/T5497 粮食、油料检验 水分测定法

GB/T 14614 小麦粉 面团的物理特性 吸水量和流变学特性的测定 粉质仪法

主要试验验证的分析

2013年由国家粮食局科学研究院组织国内12家实验室对本标准方法进行验证试验。首先确保各单位的拉伸仪近期进行了校准，然后通过对不同样品的测试对数据结果进行分析研究，对该方法的精密度进行验证。

  - 样品制备

所用样品为7种不同类型的小麦粉，并根据GB/T5497-85分别对上述小麦粉样品进行水分含量的测定。分装编号后邮寄至各实验室。

  - 验证试验

在精密度的验证试验中，共12个实验室参加，测试了7种小麦粉样品，每个样品重复两次。具体方法如下：

A.小麦粉水分含量的测定

按GB/T 5497规定的方法测定小麦粉水分含量。

B.准备仪器

接通粉质仪恒温控制装置的电源使水循环，达到所需温度后方可使用仪器。在仪器使用前和使用过程中，均应核对下列温度：恒温控制装置的水浴温度；粉质仪揉面钵上测温孔的温度；拉伸仪醒发箱内的温度。所有的温度均应保持为（30±0.2）℃。

将托架和夹钳放在拉伸仪测定系统的支架上，加上150g砝码，调节拉伸仪记录笔的笔杆，使得带有夹钳和150g砝码的托架放置就位时，读数为零；而电子式拉伸仪不需要做此准备。

使用前在每个托架的托盘上注入少量水，并将托盘、托架和夹钳放入醒发箱中至少15min。

从粉质仪驱动轴端卸开揉混器，调节平衡锤的位置，使电动机在规定的转速下（见GB/T14614-2006的6.1）运转时指针的偏转为零。关闭电动机，装上揉混器。用一滴水润湿搅拌刀与揉混器后壁间的缝隙。在洁净的空揉面钵中，使搅拌刀在规定的转速下转动，检查指针的偏转应在（0±5）FU范围内。如果偏转大于5FU，则应彻底清洁揉混器或消除其他引起摩擦阻力的因素。调节粉质仪记录笔杆，使记录笔与指针的读数一致。在电动机运转时，调节油阻尼器，使指针从1000FU到100FU所需时间为（1.0±0.2）s。

用温度为（30±0.5）℃的水注满粉质仪的滴定管。

C．试验样品

必要时，将小麦粉试验样品的温度调节至（25±5）℃。

称取质量相当于300g水分含量为14%（质量分数）的小麦粉试验样品，精确至0.1g。试验样品质量设为m，单位为g；m与水分含量的函数关系见GB/T14614-2006之表1。

将小麦粉试验样品全部倒入粉质仪揉混器中，盖上盖子，直至揉混结束。除短时间内往揉混器中加注蒸馏水和用刮刀刮除粘附在内壁上的碎面快外，揉混器的盖子在测定过程中不得移开。

D．制备面团

D．1 在锥形瓶中加入（6.0±0.1）g氯化钠，用滴定管加入大约135mL的水将其溶解。对于吸水量低的小麦粉，加入较少量的水。

D．2 启动粉质仪的揉混器，以规定的转速揉混小麦粉1min或略长时间。当笔尖正好处于记录纸上的整分钟刻度线时，立即通过粉质仪揉混器盖的中心孔经漏斗注入盐溶液。

D．3 用滴定管从揉混器右前角加水，加入的水量大致相当于预计在揉混5min后面团稠度为500FU时所需的水量。当面团形成时，在不停机状态下，用刮刀将粘附在揉面钵四壁上的所有碎面快挂入面团中。如果稠度太大，可补加少量水，使揉混5min后的面团达500FU。停止揉混，清洗揉混器。

    - 根据需要多次称取试验样品进行重复操作，直至面团符合：将盐溶液和水在25s内加毕；

- 揉混5min后，测定曲线中心的稠度在（480-520）FU之间，且：揉混时间为（5±0.1）min。

D．4 从拉伸仪醒发箱中取一个带有两个托架的托盘；卸下夹钳。从揉混器中取出面团，从该面团中称取一个（150±0.5）g的测试面块，置于揉圆器中并在圆盘上转揉20次；而电子式拉伸仪则将称取的测试面块放在揉团器的方型盒里，盖上揉团器的盖板，并按与之对应的启动按钮，转到20圈后，揉团器自动停止。从揉圆器中取出测试面块，确保其底面能首先进入成型器后部入口处的中央，使其通过成型器一次搓揉成型；而电子式拉伸仪则将测试面块放置到搓条辊入口中部的两个导向槽板中间，启动对应的按钮，面团立即被搓条辊卷入搓条器内，滚动一周，面球变成柱状并由搓条器前部滚出，并停留在搓条器的出口。成型完毕的面棒滚动移出成型器落在托架中央；而电子式拉伸仪搓条成型后需立即捏住面棒两端放在面团夹具中间，并用夹钳夹住。设定时间为45min。称取第二块测试面块，以同样的方式揉圆、成型和夹持。将带有两套托架和测试面块的托盘放入醒发箱；而电子式拉伸仪则将两套面团夹具盒及面团样品放在醒发托盘上，关上醒发室抽屉。

清洗粉质仪揉混器。

E．测定

E．1 在第一个测试面块恒温到45min时，将第一个托架放在拉伸仪的平衡臂上；托架上两挂钩之间的连接桥应位于左侧，以免在拉伸时触及拉面钩。调节记录笔的零点。立即启动拉面钩。而电子式拉伸仪则将固定有面棒试样的夹具放置到测力系统的托架上，然后在电脑软件界面上启动测试，并按拉伸仪上对应的启动按钮，启动拉面钩的运动。观察测试面块（见3.4中的注）。样品断裂后，取下托架。

E．2 收集架和拉面钩上的面块。按D．4中所述，用此面块重复揉圆和成型的操作。重新设定计时器为45min。

E．3 将记录纸转回到与第一个测试面块相同的起始位置。对第二个测试面块进行拉伸操作。收集托架和拉面钩上的面块。按D．4中所述，用此面块重复揉圆和成型的操作并放入醒发箱中。

E．4 按E.1至E.3中所述，重复拉伸、揉圆和成型的操作，并将成型的面块放回醒发箱。这些操作应在面团揉混结束约90min时进行。

E．5 按E.1所述的操作，依次拉伸两个面块。这些操作应在揉混结束约135min时进行。

  - 验证结果与分析

本标准的验证分析研究方法参照了国家标准GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》。分析结果如下：

表1 小麦粉能量（135min）数值统计结果

| 小麦粉样品 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室个数 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 平均值,cm2 | 106.5 | 106.7 | 66.4 | 56.2 | 74.9 | 80.0 | 15.9 |
| 重复性标准偏差Sr | 6.11 | 7.09 | 4.56 | 1.87 | 4.34 | 4.88 | 1.33 |
| 重复性变异系数,% | 5.7 | 6.6 | 6.9 | 3.3 | 5.8 | 6.1 | 8.4 |
| 重复性限r(2.8×Sr) | 17.1 | 19.9 | 12.8 | 5.2 | 12.2 | 13.7 | 3.7 |
| 再现性标准偏差SR | 15.68 | 15.34 | 10.71 | 9.43 | 8.65 | 10.69 | 4.29 |
| 再现性变异系数,% | 14.7 | 14.4 | 16.1 | 16.8 | 11.6 | 13.4 | 27.0 |
| 再现性限R(2.8×SR) | 43.9 | 43.0 | 30.0 | 26.4 | 24.2 | 29.9 | 12.0 |

  - 小麦粉能量（135min）精密度标准偏差拟合曲线图

- 表2 小麦粉恒定变形拉伸阻力(135min)数值统计结果

| 小麦粉样品 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室个数 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 |
| 平均值,EU | 353.6 | 465.5 | 297.3 | 271.6 | 395.8 | 341.7 | 96.5 |
| 重复性标准偏差Sr | 13.85 | 23.02 | 12.70 | 17.34 | 18.78 | 14.45 | 3.92 |
| 重复性变异系数,% | 3.9 | 4.9 | 4.3 | 6.4 | 4.7 | 4.2 | 4.1 |
| 重复性限r(2.8×Sr) | 38.8 | 64.5 | 35.6 | 48.5 | 52.6 | 40.5 | 11.0 |
| 再现性标准偏差SR | 40.86 | 78.33 | 33.67 | 16.44 | 39.53 | 36.53 | 23.19 |
| 再现性变异系数,% | 11.6 | 16.8 | 11.3 | 6.1 | 10.0 | 10.7 | 24.0 |
| 再现性限R(2.8×SR) | 114.4 | 219.3 | 94.3 | 46.0 | 110.7 | 102.3 | 64.9 |

  - 小麦粉恒定变形拉伸阻力(135min)精密度标准偏差拟合曲线图

- 表3 小麦粉最大拉伸阻力（135min）数值统计结果

| 小麦粉样品 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室个数 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 平均值,EU | 519.0 | 620.2 | 358.2 | 318.3 | 464.7 | 432.1 | 112.3 |
| 重复性标准偏差Sr | 23.23 | 27.18 | 16.66 | 12.38 | 21.43 | 19.38 | 4.23 |
| 重复性变异系数,% | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 3.8 |
| 重复性限r(2.8×Sr) | 65.0 | 76.1 | 46.7 | 34.7 | 60.0 | 54.3 | 11.8 |
| 再现性标准偏差SR | 46.92 | 58.29 | 34.43 | 37.44 | 48.16 | 44.36 | 26.29 |
| 再现性变异系数,% | 9.0 | 9.4 | 9.6 | 11.8 | 10.4 | 10.3 | 23.4 |
| 再现性限R(2.8×SR) | 131.4 | 163.2 | 96.4 | 104.8 | 134.8 | 124.2 | 73.6 |

  - 小麦粉最大拉伸阻力（135min）精密度标准偏差拟合曲线图

- 表4 小麦粉延伸性（135min）数值统计结果

| 小麦粉样品 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室个数 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 |
| 平均值,mm | 158.3 | 136.0 | 139.6 | 129.6 | 121.7 | 138.6 | 119.0 |
| 重复性标准偏差Sr | 5.16 | 5.62 | 9.30 | 5.56 | 4.92 | 6.84 | 8.35 |
| 重复性变异系数,% | 3.3 | 4.1 | 6.7 | 4.3 | 4.0 | 4.9 | 7.0 |
| 重复性限r(2.8×Sr) | 14.4 | 15.7 | 26.0 | 15.6 | 13.8 | 19.1 | 23.4 |
| 再现性标准偏差SR | 12.52 | 13.42 | 10.52 | 12.54 | 7.95 | 8.25 | 12.79 |
| 再现性变异系数,% | 7.9 | 9.9 | 7.5 | 9.7 | 6.5 | 6.0 | 10.7 |
| 再现性限R(2.8×SR) | 35.1 | 37.6 | 29.5 | 35.1 | 22.3 | 23.1 | 35.8 |

  - 小麦粉延伸性（135min）精密度标准偏差拟合曲线图

- 表5 小麦粉拉伸比例（135min）数值统计结果

| 小麦粉样品 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室个数 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 平均值 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 0.8 |
| 重复性标准偏差Sr | 0.11 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.06 |
| 重复性变异系数,% | 4.9 | 6.8 | 8.0 | 9.4 | 7.3 | 9.8 | 8.0 |
| 重复性限r(2.8×Sr) | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
| 再现性标准偏差SR | 0.34 | 0.47 | 0.29 | 0.40 | 0.42 | 0.31 | 0.17 |
| 再现性变异系数,% | 15.0 | 14.4 | 13.8 | 18.2 | 12.7 | 12.8 | 21.0 |
| 再现性限R(2.8×SR) | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 |

  - 小麦粉拉伸比例（135min）精密度标准偏差拟合曲线图

- 表6 小麦粉最大拉伸比例（135min）数值统计结果

| 小麦粉样品 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室个数 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 |
| 平均值 | 3.3 | 4.4 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 1.0 |
| 重复性标准偏差Sr | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.09 |
| 重复性变异系数,% | 5.4 | 5.5 | 8.6 | 5.9 | 6.6 | 10.5 | 8.5 |
| 重复性限r(2.8×Sr) | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 |
| 再现性标准偏差SR | 0.34 | 0.40 | 0.31 | 0.17 | 0.45 | 0.34 | 0.19 |
| 再现性变异系数,% | 10.2 | 9.1 | 11.8 | 5.5 | 11.8 | 11.0 | 19.1 |
| 再现性限R(2.8×SR) | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 0.5 |

图6.小麦粉最大拉伸比例（135min）精密度标准偏差曲线拟合图

由此，得到本测试方法的精密度：

| 指标 | 水平范围 | 重复性r | 再现性R |
| --- | --- | --- | --- |
| 能量/cm2 | 10-139 | lgr=-0.5262+0.8593lgA | lgR=0.2982+0.6369lgA |
| 恒定变形拉伸阻力/EU | 53-680 | lgr=-1.0634+1.07lgB | lgR=0.5126+0.5983lgB |
| 最大拉伸阻力/EU | 70-737 | lgr=-1.2091+1.1136lgC | R=52.8575+0.1592C |
| 延伸性/mm | 99-219 | lgr=2.0947-0.3967lgD | lgR=0.6346+0.4lgD |
| 拉伸比例 | 0.5-6.3 | lgr=-0.6559+0.9423lgE | lgR=-0.2692+0.6866lgE |
| 最大拉伸比例 | 0.6-6.8 | lgr=-0.5673+0.7277lgF | lgR=-0.3232+0.5652lgF |

  - 注：表中A为135min能量，B为135mi恒定变形拉伸阻力，C为135min最大拉伸阻力，D为135min延伸性，E为135min的拉伸比例，F为135min的最大拉伸比例。

  - 重复性

由同一位操作人员、在同一实验室、在同一台仪器上、短时间内对相同样品、用相同方法进行测试。两次测试结果的绝对差值超过重复性限（r）的情况不大于5%。为方便使用，附录B中列出了相应测试值的重复性限值。

重复性限（r）公式如下：

能量：

恒定变形拉伸阻力：

延伸性：

最大拉伸阻力：

拉伸比例：

最大拉伸比例：

式中：

A——135min能量，单位为cm2；

B——135min恒定变形拉伸阻力，单位为EU；

C——135min延伸性，单位为mm；

D——135min最大拉伸阻力，单位为EU；

E——R50，135与E135的商；

F——Rm，135与E135的商。

  - 再现性

在不同实验室内、由不同操作人员、使用不同仪器、对相同样品、用相同方法进行测试。两次测试结果的绝对差值超过再现性限（R）的情况不大于5%。为方便使用，附录B中列出了相应测试值的再现性限值。

再现性限（R）公式如下：

能量：

恒定变形拉伸阻力：

延伸性：

最大拉伸阻力：

拉伸比例：

最大拉伸比例：

式中：

A——135min能量，单位为cm2；

B——135min恒定变形拉伸阻力，单位为EU；

C——135min延伸性，单位为mm；

D——135min最大拉伸阻力，单位为EU；

E——R50，135与E135的商；

F——Rm，135与E135的商。

采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准部分参考国际标准ISO5530-2:2012 Wheat flour - Physical characteristics of doughs – Part2:Determination of rheological properties using an extensograph。该标准于2009年组织34家国内外实验室对1份样品进行的验证试验。已发布的国际标准中，各参数范围与本标准的参试范围存在差异。如ISO标准中，面团的最大拉伸阻力平均值为527.2EU；本标准中，面团最大拉伸阻力范围为112.3EU～620.2EU。本标准所选的样品类型不同且指标值相差范围很大，因此更适于做精密度分析。故仅对国际标准中的操作过程进行参考。

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行法律、法规和强制性国家标准无抵触。

国家标准作为强制性标准或推荐性国家标准的建议

建议作为推荐性国家标准。

贯彻国家标准的要求和措施建议

为了贯彻实施本标准，建议开展本标准的技术培训工作。