《粮油检测的设备和方法国家标准适用性验证方案及结果评价方法》

编 制 说 明

粮油标准化工作是粮食行业一项重要的基础性工作，建立健全我国粮油标准体系，对于促进我国粮油生产、增加农民收入、提高粮油质量、满足人们生活需要、规范粮油市场秩序、保护消费者利益、增强粮油市场宏观调控能力、保障国家粮油安全等均具有重要作用。经过多年的努力，我国粮油标准体系得到了很大的发展，基本满足了我国粮油生产、储运、加工以及贸易等方面质量保证的需求。目前，我国制定的粮油国家标准共有326项，其中强制性标准18项，推荐性标准308项; 行业标准191项。国家标准和行业标准之间有交叉与重复。例如，粮油水分含量测定方法、脂肪含量测定方法、蛋白含量测定方法、面筋测定方法、脂肪酸测定方法等都有很多项，存在重复制定标准现象。蛋白质含量、脂肪含量等在农业、食品、商检及本行业均制定了测定方法标准，造成同一对象在行业之间可以执行不同标准进行检验的不合理现象，同时大大增加标准的修订工作量，造成人力、物力和财力的浪费。

美国FDA首先提出验证概念并采用，且使验证工作逐步规范化、法制化。随后，一些国家也开始采用，验证被广泛地应用到世界各地。随着科技进步和技术发展，新的检测设备和技术越来越多，验证并确认新检测设备的性能和功能符合规定的需求也随之增加。为了促进科技转化，提升检验能力适应高新技术的发展，提升行业的产品品质，保障粮食卫生安全，使验证工作规范化和标准化，迫切需要统一粮油检测设备和方法的国家标准适用性验证方案及结果评价方法。

1工作简况

1.1任务来源及起草单位

本行业标准是在国家粮食局标准质量中心组织对粉质仪、快速水分测定仪、降落数值仪、容重仪、真菌毒素快速定量测定系统、重金属镉快速测定仪、新型粮食扦样器等进行测试验证的基础上提出并立项。根据2014年粮油行业标准制定计划的要求，由北京市粮油食品检测所牵头负责《粮油检测设备和方法的国家标准适用性验证方案及结果评价方法》行业标准起草工作，负责进行本标准的各项工作。

1.2标准研制主要工作过程

（1）2013年3月，国家粮食局标准质量中心组织河北、山东、安徽、河南、湖北、四川、宁夏等国家粮食质量监测中心的技术人员，在安徽对有关公司生产的粉质仪、快速水分测定仪、降落数值仪、面筋仪、容重器等五类检测设备样机进行了标准适用性验证测试，由于缺乏相对科学的评价依据，不能形成结论性评审意见，为此，有关专家提出，应采用统计学原理，进行科学分析；

（2）2013年6月，国家粮食局标准质量中心组织北京市粮油食品检验所、北京市粮食科学研究所郑家丰教授、河南工业大学慕运动教授等，在国家粮食局标准质量中心讨论关于如何利用统计学工具进行上述验证数据的统计分析；

（3）标准起草组根据专家讨论形成的意见，查询了国内外资料，并经过反复请教数学专家的基础上，形成标准草案；

（4）2013年9月起，由国家粮食局标准质量中心组织，测试专家应用该标准草案先后进行了6次标准适用性验证测试，涉及国内外11家企业的17种设备或方法的验证，针对测试方案、测试结果和评价依据，没有提出任何异议，取得了很好的社会效益；

（5）2014年 8月，形成标准送审稿。

2标准的编制原则和标准的主要内容

2.1标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构与编写规则》、GB/T20001.4-2009《标准编写规则第4部分：化学分析方法》的规定进行编制的。

2.2确定标准主要内容

2.2.1 关于评价指标的确定

本标准验证参数的设置主要参照了国际标准ISO/IEC 17025：2005 “检测和校准实验室能力的通用要求”中对新检测方法确认要求，以及GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》中附录F 检测方法确认的技术要求。为便于确认验证设备或方法的适用性，本标准以应用统计学分析为基础，确定了检出限、定量限、准确性、重复性、稳定性、台间差等主要参数的验证和评价方法。

2.2.2 关于分类

结合粮油标准现状和近几年实施的验证项目来看，存在这样三种情况，一是有有证标准物质或参考物质，如部分元素和部分真菌毒素；二是存在现行有效的国家或国际标准方法，如常见的水分、容重、蛋白质、脂肪等参数；三是存在公认的国际和国内参考设备，如降落数值仪、面筋仪、粉质仪、拉伸仪等。在这三种情况下，优先采用有证标准物质进行验证，其次是现行有效的标准，在前两项均缺乏的情况下，才考虑采用专用参考设备。

2.2.3 检出限和定量限

由于目前粮油行业新方法和新设备验证主要集中在快速检测领域，该领域应用较多的是化学方法和光学方法，因此，本标准主要规定了化学方法和光学方法的检出限和定量限的验证和评价方法。验证和评价方法参照了国际通行做法，其中国际理论与应用化学家联合（IUPAC）明确规定了光学法的检出限确定方法。

2.2.4 准确性

准确性的评价方法很多，主要有加标回收率、与真值的偏差、统计学方法等。由于有些指标的检测（比如食品中元素分析）受结合形态的影响，不宜采用加标回收率的方式考察，而真值的取得是建立在大量有证标准物质的基础上，实施起来均存在很大的局限性，因此，该标准依据了GB/T 4883-2008《 数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理》、GB/T 4889-2008 《数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验》等数据统计分析的国家标准，采用F检验和T检验的评价方法。

对于有足够有证实物标准物质的情况下，可以直接利用证书给定范围判定。根据95%置信概率，对有证实物标准物质测定20次，才允许出现一次偏离值即超过标准物质给定值的测量不确定度范围的值，而通常情况下，采用标物测定的次数不会超过20次，因此本标准规定，A类验证时，只要出现超过标准物质给定值的测量不确定度范围的值，则该设备或方法的准确性评价不予通过。

2.2.5 重复性

粮油标准中重复性的评价方法主要双试差、相对偏差、相对相差、变异系数、统计学方法等。对于A类和C类验证，依据GB/T 27404附录F采用相对偏差或变异系数的方式评价；对于B类验证，由于时间和成本的限制，本标准本着在尽可能节约的情况下，能够可靠的评价设备或方法的精密度，因此，该标准依据了GB/T 4883-2008《 数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理》、GB/T 4889-2008 《数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验》等数据统计分析的国家标准，采用χ2检验的评价方法。

2.2.6 稳定性

由于该指标主要是考察新研制设备的稳定性，因此在设备不停机的情况下，考虑到人员的有效操作时间，确定在连续开机12小时情况下的稳定性测试，评价方式参考重复性评价。

2.2.7 台间差

由于新研制设备有可能没有形成生产标准，样机存在一定的差异，因此，对设备台间差进行考察，考察方式参照准确性中的B类和C类，采用统计学方式确定两台设备的测定结果之间是否存在差异。

2.3 应用验证

2013年9月起，由国家粮食局标准质量中心组织，测试专家应用该标准草案先后进行了6次标准适用性验证测试，包括岛津企业管理（中国）有限公司建立的琼脂悬浮液直接进样和快速消解后曲拉通悬浮液直接进样原子吸收法测定稻米中的镉、北京吉天仪器有限公司的固体进样原子荧光法测定稻米中的镉、日本佐竹株式会社的阳极溶出伏安法测定稻米中的镉、厦门斯坦道科学仪器股份有限公司的阳极溶出伏安法测定稻米中的镉、钢研纳克检测技术有限公司的X射线荧光光谱法测定稻米中的镉、北京普析通用仪器有限责任公司建立的快速萃取原子吸收法和MG2型铅镉专用检测仪（石墨炉原子吸收法）测定稻米中的镉、江苏天瑞仪器股份有限公司的AAS9000 火焰石墨炉原子吸收光谱仪、AFS200T 原子荧光光谱仪、ICP2060T 电感耦合等离子体原子发射光谱仪、3200S Plus XRF食品重金属快检仪、HM-7000P 型便携式重金属测试仪（阳极溶出伏安法）等五种方法测定稻米中的镉、北京东西分析仪器有限公司生产的AA-7003G 快速萃取原子吸收法测定稻米中的镉、深圳市华唯计量技术开发有限公司生产的UX-820 粮食重金属成分检测仪测定稻米中的镉、公主岭志和粮食测水仪开发有限公司开发的JFDK-500A型容重测定仪测定小麦和玉米容重、浙江国家粮食质量监测中心研发的连筒扦样器和麻袋扦样器等，共涉及国内外11家企业的17种设备或方法的验证，针对测试方案、测试结果和评价依据，没有提出任何异议，取得了很好的社会效益；

3采用国际标准和国外先进标准的情况，以及与国际、国外同类标准水平的对比，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无

4 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准、行业标准的关系

本标准为新制定行业标准。

5 重大分歧意见的处理经过和依据

无

6 按照标准化法的有关规定，提出强制性标准或推荐性标准的建议

本标准为推荐性行业标准。

7 废止现行有关标准的建议

无